招 标 文 件

项目编号：JSMKYY-20150608

项目名称：银质针导热巡检仪和智能熏蒸仪

江苏民政康复医院器械科

二○一五年六月八日

总  目  录

第一章  招标书

一、投标人须知前附表………………………………………………

二、投标人须知………………………………………………………

三、货物需求说明……………………………………………………

四、基本服务要求……………………………………………………

五、资格证明文件……………………………………………………

六、其他相关说明……………………………………………………

第二章 投标文件格式…………………………………………………

一、投标函………………………………………………………

二、投标报价明细表…………………………………………………

三、技术要求响应表…………………………………………

四、所投产品详细描述表及彩页……………………………………

五、产品质量及服务承诺书…………………………………………

六、全国及江苏省内用户名单………………………………

七、项目实施方案…………………………………………………

八、项目验收方案…………………………………………………

九、项目培训方案…………………………………………………

十、法人授权委托书…………………………………………………

十一、资质证明…………………………………………………

第三章 附件…………………………………………………

一、开标一览表………………………………………………………

- 招标书

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：银质针导热巡检仪和智能熏蒸仪 项目编号：JSMKYY-20150608 |
| 2 | 招标人：江苏民政康复医院 招标人地址：南京市福建路20号，邮编：210003 |
| 3 | 投标书密封递交或邮寄至：江苏民政康复医院器械科 投标文件开始接收时间：2015年6月15日上午8：30(北京时间) 投标文件接收截止时间：2015年6月15日上午9：00(北京时间) 投标接受人：张强 联系电话: (025)68202853 |
| 4 | 投标书正本份数：一份 投标书副本份数：四份 |
| 5 | 开标时间：电话另行通知 开标地点：江苏民政康复医院三楼会议室 |
| 6 | 签订合同地点:江苏民政康复医院 |
| 7 | 交货地点:江苏民政康复医院 南京市福建路20号 |

二、投标人须知

1、本次招标将采用议标方式，我院招标小组将综合考虑投标单位产品的质量、商誉、售后服务等因素，我院招标小组无对未中标投标单位进行未中标原因解释的义务，最终解释权归江苏民政康复医院招标小组所有。

2、投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标采购单位或者其他投标人的合法权益。

3、投标单位必须有独立的法人资格，且所投标的产品必须满足本次招标设备的配置、技术参数要求（参数配置要求具体见货物需求说明）。若不满足，投标文件将视为废标。

4、超过投标截止时间投标的，恕不接标。

5、请投标人认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的相关辅助材料和配送、服务等其他一切费用应由供应商在报价时一并考虑。项目实施过程中不再单独结算。

6、投标人应将投标书正本和所有副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”、“副本”的字样，这些信封再封装在一个外层信封中，开标一览表单独放在外层密封袋中，不需装订。

7、本次采购的医疗设备不拆分，并且不接受分包和联合体投标。

三、货物需求说明

银质针导热巡检仪主要指标:

1. 输入电压： AC 220V10%， 50Hz1Hz
探头工作电压： ≤36
2. 最大功耗： YRX-1A-16型≤250VA， YRX-1A-32型≤450VA，每个探头功耗 12W
★3. 分类： I类， B型，不能在有易燃麻醉气和空气的混合气或和氧或氧化亚氮的混合气情况下使用，连续运行；
4. 熔断器型号及额定值： RT2A 250V
5. 多路温控巡检仪的主要技术指标：
★1) 加热设置范围： 80-110℃, 设置精度误差2℃
★2) 加热控制范围： 80-110℃范围内与探头相连，通电加热6分钟后显示飘移为6℃
★3) 超温保护值为：每个探头加热温度设置值加10℃为超温保护值
★4) 计时器工作范围： 0-99分钟，可任意设定
6. 探头的主要技术参数：
1) 外径尺寸：粗7.5mm，长60mm
2) 内孔尺寸：孔1.9mm，孔深50mm
7. 巡检显示时间为1.2~2秒
8. 体积： YRX-1A-16型： 360mm×310mm×100mm
YRX-1A-32型： 520mm×310mm

智能熏蒸仪主要指标:

1. 定时时间：1-99min任意可调。定时时间显示精度：1S
2、温度显示范围：0℃-150℃   环境温度：＋5℃- +40℃
3、气体压力：20Kpa-50Kpa任意可调
4. 气体保护压力：50Kpa 
5、安全类别：I类
6、防护类型：B型
7、工作制：连续运行
8、电源额定电压：AC220V±10%
★9. 加热功率：≤2000W   熏蒸容器容积4-6L
10.加热时间：3-8分钟
二  性能描述
 1. 倒计时智能喷汽装置，真正做到喷汽时间与治疗时间完全相符
 2.超大液晶屏显示,按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示
3.具有微电脑自动控制预热与治疗功率，在预热时功率最大，随后进入省电模式

★4.臂杆采用新型双层隔热PA材质和万向节设计，臂杆动作角度：上180度  下180度，确保喷头角度万向可调。
5. 喷头采用独家双腔隔热设计，保证喷汽均匀，不喷水不滴水，治疗更舒适.
★6.熏蒸容器采用三重安全防爆装置，多种减压操作模式，满足临床换药时多种需求
7.加热盘采用防干烧、耐高温、防腐蚀、防结垢的工业技术制造
8.机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修
9.采用加粗排液管路,确保排液方便不阻塞，便于维护
★10.具备两套排水系统，自动排水和手动排水 手动排水采用新型指点按压模式，预防烫伤
★11.特制泠凝水回收装置，确保喷头不喷水，不滴水，机器运行通畅。
★12.配有独特的安全隔离罩，防止蒸汽烫伤病人。
国家中医药管理局评为《第一批推荐中医诊疗》推广产品。 
入选国家中医药管理局《中医诊疗设备评估选型目录 》
国家中医药管理局评为中医诊疗设备生产示范基地
通过ISO9001质量体系认证、ISO13485认证。

四、基本服务要求

1、供货时间：15天内

2.设备保修期：提供1年或1年以上免费保修

3.投标人提供的产品必须是全新的、未使用过的原装合格正品。

4.设备维修：必须由原厂或经销商指定的技术人员直接提供保修、维修、免费技术培训服务。并提供合法、有效的保修、维修证明。

5.设备出现故障时，接到报障通知后，2小时响应，4小时维修到位，消耗品和零配件供应一周内能到货。设备维修不及时，可按照设备总价的1%每天付违约金。

4.投标人所供货物质量必须符合国家相关标准，若提供货物经产品检测机构认定质量不合格，造成的损失和后果由该供货商负全责。

五、资格证明文件

1、制造商的企业法人营业执照（加盖红章）、税务登记证（加盖红章）以及医疗器械生产企业许可证或外国在华分支机构注册证复印件

2、供应商的企业法人营业执照（加盖红章）、税务登记证（加盖红章）以及医疗器械经营企业许可证（加盖红章）

3、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表（复印件，包括材料的相关资质）

4、制造商专项产品代理授权书

5、其他有关资质文件（3C证明文件等）

六、其他相关说明

1、产品质量证明文件：

交货时请提供中文版操作说明书、维修说明书、电路图、电气说明等相关说明文件。

2、运输、安装、调试：

由中标单位负责送货至现场、搬运、安装、调试等事宜，最终通过招标人及有关部门验收交付使用。

3、培训：

由中标人负责对用户操作、维修人员的免费培训。直到培训熟练为止。

4、交货时间：

在投标文件中请注明交货时间。

5、付款方式：

货到、安装、验收合格正常运行后首付90%，余款一年后支付。

6、售后服务：

（1）、质保期：≥1年免费维修，自验收报告确认签字日起，开始进入质保期。

（2）、接到保修请求，2小时内响应，4小时内专业维修人员到达现场给出解决方案。6小时内问题未解决，应及时提供备用机，从而保证我院临床工作的正常开展。若供应商在接到报修工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认其自身质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。

7、评标要求：

招标小组在对投标单位的实力、商誉、价格、业绩及售后服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标单位。对未中标人，招标人将不作任何解释。

8、其他说明：

（1）、本次招标采用总承包方式，因此投标单位的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

（2）、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。